## tehnične specifikacije
| Opis predmeta naročila (minimalne zahteve naročnika) | Description (minimum requirements)
1 | FT-NIR | FT-NIR
| Območje spektra: min. 11.500 – 4.000 cm-1 | Spectral range: min. 11.500 – 4.000 cm-1
| Ločljivost spektra: min. 2 cm-1 | Spectral resolution: min. 2 cm-1
| Natančnost valovnega števila: 0,1 cm-1 | Wavenumber accuracy: 0,1 cm-1
| Ponovljivost valovnega števila (RMS): boljša od 0.006 cm-1 | Wavenumber repeatability (RMS): better than 0.006 cm-1
| Hitrost merjenja: do 5 optičnih branj (scan)/sekundo pri ločljivosti 8 cm-1 | Measuring speed: up to 5 scans/s at 8 cm-1 resolution
| Detektor: Termoelektrično hlajen InGaAs | Detector: Thermoelectrically cooled InGaAs
| Interferometer: trajno nameščen, kakršnokoli dodatno ročno ali avtomatsko nameščanje (npr. dinamična namestitev) ni sprejemljivo, gibanje ogledala interferometra mora biti neobrabljiv (wear-free) (in brez trenja) | Interferometer: permanently aligned, any additional manual or automatic alignments (e.g. dynamic alignment) are not acceptable, motion of the interferometer mirror must be wear-free (frictionless)
| Povezava z računalnikom mora biti preko Etherneta in protokola TCP-IP. Instrument mora imeti svoj lastni/nastavljiv IP naslov | Connection between the PC and must be provided via Ethernet and TCP-IP protocol. Instrument must have own/configurable IP address.
| Laser: diodni laser | Laser: diode laser
| Izvor: izvor Tungste hlajen z zrakom | Source: air cooled tungsten source
| Cepilec žarka: Quartz | Beam splitter: Quartz
| Spektrometer mora imeti možnost razširjenja na najmanj 5, z računalnikom kontroliranih kanalov za merjenje, ki omogočajo meritve v transmisiji, difuzijsko odsevnost z integracijsko (Ulbrichtovo) kroglo, 2 sondi povezani z instrumentom s optičnimi vlakni in kanal z zunanjo transmisijsko glavo za debele, trde vzorce z avtomatskim menjalcem vzorcev | Spectrometer has to be extendable to min 5 computer controlled measurement channels to enable use measurements in transmission, diffusive reflectance with integration sphere, 2 optical fiber probe and external transmission head for thick solid samples with automated sample changer.
| Neprekinjeno spremljanje notranjih komponent: najmanj izvora NIR-a, detektorja, laserja, interferometra – avtomatsko opozorilo in opis napake prek SW | Continuous monitoring of the internal components: min. NIR source, detector, laser, interferometer – automated warning and error description via SW
| Spektrometer mora vključevati notranjo validacijsko enoto za validacijo instrumenta z notranjim referenčnim materialom, sistem mora preverjati valovno dolžino in fotometrično natančnost. | Spectrometer must incorporate internal instrument validation unit with the internal reference material, system must check the wavelength and photometric accuracy.
1.1 | Možnosti merjenja in dodatna oprema | Measurement options and accessories
1.1.1 | Merjenje transmisije | Transmission measurements
| Predelek za vzorce z možnostjo segrevanja na temperaturo do najmanj 120°C | Heatable sample compartment to temperature up to min. 120°C
| Predelek za vzorce za meritve z vialami z zunanjim premerom 8mm | Sample compartment optimized of measurement of vials with 8mm outer diameter
| Viale (zunanji premer 8mm) 1000 najmanj kosov | Vilas (outer diameter 8mm): min. 1000 pc
| Stojalo za viale: z najmanj 96 mesti | Rack for vials: with min. 96 positions
1.1.2 | Difuzna refleksija za granularne in nehomogene vzorce | Diffuse reflection for granular and inhomogeneous samples
| Integracijska (Ulbrichtova) krogla s horizontalno pozicijo vzorca | Integrating sphere with horizontal sample position
| Integracijska krogla mora imeti pozicijo za meritev notranjega ozadja, ki je dostopna pod nadzorom programske opreme | The integrating sphere must have an internal background measurement position, which is accessible under software control.
| Običajno mesto za meritve mora imeti premer vsaj 12mm | The regular measurement spot must have a diameter of at least 12mm.
| Držalo za viale s ploskim dnom in premerom 22mm | Mount for vials with flat bottom and diameter 22 mm
| Steklene viale s ploskim dnom in premerom 22mm, vsaj 180 kosov | Glass vials with flat bottom and diameter 22mm, at least 180 pcs
| Rotator vzorcev za povečanje efektivne izmerjene površine vzorca. Možno avtomatsko rotiranje 97mm čaše za vzorce med meritvami, upravljano prek SW | Sample rotator for the enlargement of the effective measured sample surface. Possibility to automatically rotate the 97mm sample cup during the measurements, controlled via SW
| Čaša za vzorce za trdne in poltrdne vzorce s kvarčnim okencem, premera 97mm, vsaj 3 kose | Sample cup for solid and semi-solid samples with quartz window, diameter 97 mm at least 3 pcs.
1.2 | Programska oprema | Software
| Programska oprema mora biti kompatibilna z Windows 10 | Software must be compatible with Windows 10
| Programska oprema mora biti "vsa v enem" (all-in-one) za upravljanje z instrumentom in obdelavo podatkov | Software must be an "all-in-one" software finstrument control and data procesing
| Napredne nastavitve meritvenih parametrov in različni načini meritev | Advanced settings of measurement parameters and different measurement modes
| Tiskanje poročil | Printing of reports
| Stalni prikaz stanja spektrometra | Permanent display of spectrometer status
| Ravnanje (manipulacija) s spektri - predobdelava, standardna normalizacija vektorja, prvi in drugi derivat itd. | Manipulation with spectra – pre-processing, standard vector normalization, 1st and 2nd derivative etc.
| Programska oprema mora vsebovati možnost za multivariatno kvantifikacijo snovi, ki uporablja algoritem PLS. Programska oprema mora imeti samo-optimizacijske kalibracijske modele. | The software must contain option for multivariate quantification of substances using PLS algorithm. Software must have self-optimizing calibration models.
| Programska oprema mora vsebovati namenski uporabniški vmesnik za rutinske meritve z vnaprej določenimi merilnimi parametri, kvalitativnimi in kvantitativnimi ocenami, pogoji skladiščenja in poročila, skladna z GMP. | Software must contain dedicated user interface for routine measurements with predefined measurement parameters, qualitative and quantitative evaluations, storage conditions and GMP compliant reports.
Enostaven uvoz in izvoz rezultatov in spektrov.
1.3.1 | Kalabricijski paket za analizo oljčnega olja v transmisijski tehniki in oljčnih past v refleksijski tehniki. | Calibration package for the analysis of olive oil in transmission mode and olive paste in reflection mode
| Kalibracijske metode za oljčno olje vključujejo bolj splošne parametre, kot so jodno število, proste maščobne kisline, trans maščobne kisline... Metode vključujejo tudi specifičnejše parametre kot so peroksidno število, 1,2 digliceridi… | The calibration methods for olive oils cover the more general parameters like iodine value, free fatty acids, trans fatty acids or the fatty acid profile as well as specific parameters like peroxide value, 1,2-diglycerides, pyropheophytine and colour values
1.3.2 | Kalibracijski paket za analizo oljčnih listov. Določljivi parametri: K, Mg, Na, Ca, N. | Calibration package for analysis of Olive leaves. Parameters included in calibration package: K, Mg, Na, Ca, N.
1.4 | Zunanji grelec za vijale, temperatura je digitalno kontrolirana | External heater for vials, digital temperature control
| Temperaturno območje: Od sobne temperature do 200 °C | Temperature range: ambient temperature to 200°C
| Temperaturna stabilnost: boljše kot +/- 0,15 °C | Temperature stability: better ±0.15°C
1.5 | Specifikacije računalnika | PC specs
| procesor > 3 GHz | processor, >3 GHz
| minimalno 16GB RAM | min 16GB RAM
| 256GB SSD ali boljši in 1TB trdi disk ali boljši | 256GB SSD or better and 1TB Hard Drive or better
| minimalno 23,8-palčni zaslon TFT | 23.8" min. TFT display
| OS Windows 10 Enterprise | OS Windows 10 Enterprise
| 2 ali več USB 3.0, 4 ali več USB 2.0 (ali boljši); 2x RJ-45 Network | 2 or more USB 3.0, 4 or more USB 2.0 (or better); 2x RJ-45 Network
1.6 | Garancijska doba | Warranty
| Interferometer – min. 10 let | Interferometer – min. 10 years
| Laser – min. 10 let | Laser – min. 10 years
| Ponudba mora vključevati instalacijo opreme in izobraževanje oz. usposabljanje naročnikovega osebja na lokaciji naročnika | Installation and training must be included (at contracting authority's premises)
| Dobavni rok: v 90 dneh od podpisa pogodbe | Delivery within 90 days
| Garancijska doba: najmanj 15 mesecev od datuma dobave ali najmanj 12 mesecev od datuma montaže (kar je prej) | Warranty period: min. 15 months after date of delivery orWhat comes first) min. 12 months after date of installation (what comes first)
| Interferometer – min. 10 let (na gibljive dele) | Interferometer – min. 10 years (moving parts of the interferometer)
| Laser – min. 10 let | Laser – min. 10 years